ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя

ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________

(наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ____________________________________.

____________________________________________________________________;

ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“ („Уред“), с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Техническа спецификация с рег. № 3–3013/16.10.2018 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.	При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.

II.	Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложеният от нас Уред отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от Техническа спецификация с рег. № 3–3013/16.10.2018 г. (Приложение № 1):

            - Предлагаме да доставим „Уред за изпитване устойчивостта на обагрянията на текстилни материали при атмосферни условия и светлина“, описан по-долу в таблицата.

Прилагаме като доказателствени материали _____________________ ___________________________ (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)

Ще доставим Уред с марка ____________________, модел _____________, продуктов № __________________.

| № по ТС | ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС с вх. № 2-3341/30.08.2018 г. | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА _________________________________ (наименование на кандидата) (кандидатът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС) |
| --- | --- | --- |
| 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА |  |  |
| 3.1. Изисквания по предназначение |  |  |
| 3.1.1 | Уредът да бъде с ксенонова дъгова лампа с въздушно охлаждане |  |
| 3.1.2 | Да има микропроцесорно управление с клавиатура и дисплей с проследяване параметрите за тестване |  |
| 3.1.3 | Уредът да е снабден с радиометър (сензор) за настройка и управление на излъчването при дължина на вълната 420 nm |  |
| 3.1.4 | Да има калибриращо устройство за радиометъра |  |
| 3.1.5 | Да има възможност за настройка и управление на температурата чрез стандартен черен термометър |  |
| 3.1.6 | Да има възможност за настройка и управление на относителната влажност в камерата |  |
| 3.1.7 | Да има възможност за съхранение на резултати от тест |  |
| 3.1.8 | Да има потребителски интерфейс на български или на английски език |  |
| 3.1.9 | Да има системи за филтриране без стареене в изпълнение на стандарт БДС EN ISO 105-В02, ААТСС ТМ16 (вариант 3) или еквивалентно/и |  |
| 3.1.10 | Да има UV-защитен прозорец на тестовата камера |  |
| 3.1.11 | Да има изход за прехвърляне на данни |  |
| 3.1.12 | Да има програмирани стандарти: БДС EN ISO 105-B04; БДС EN ISO 105-B02 – методи 1, 2, 3, 4 и 5 |  |
| 3.1.13 | Да има таймер за програмиране и отчитане на времето |  |
| 3.1.14 | Да има режим на работа с въртене на пробите |  |
| 3.1.15 | Да има комплект принадлежности за текстил съгласно стандарти БДС EN ISO 105-B04; БДС EN ISO 105-B02 – методи 1, 2, 3, 4 и 5; AATCC TM16 (вариант 3) и Marks & Spencer C9, C9A или еквивалентно/и |  |
| 3.1.16 | Ел. захранване – 230V, 50-60Hz; |  |
| 3.1.17 | Ел захранването да се осъществява посредством кабел с щепсел |  |
| 3.8. Изисквания за транспортопригодност и съхранение |  |  |
|  | Да се транспортира в оригинална транспортна опаковка с всички видове транспорт и с максимална защитеност от механично и физикохимично въздействие |  |
| 3.10. Изисквания към безопасността |  |  |
|  | Безопасност на работа според БДС EN 61010-1:2010, EN-61010-2-010 или еквивалентно/и |  |

            - Предлаганият от нас гаранционен срок на Уреда ще бъде _______ (не по-малко от 12 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

            - Срокът за доставка е _____ (с думи) месеца (не повече от три месеца) от подписване на договора.

            - Ще предоставим на възложителя при доставка на Уреда за оценка на съответствието следните документи:

- документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производителя;

- декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

- документ/и, удостоверяващ/и произхода на Уреда;

- гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока;

- свидетелство за калибриране на Уреда в целия обхват, издадено от акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;

- декларация от изпълнителя, че доставеното оборудване е ново, неупотребявано, нерециклирано и е произведено не по-късно от една година преди доставката.

            - Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

            - Приемаме да извършим монтаж и пускане в експлоатация на Уреда в посочено от Възложителя работно помещение.

            - Уредът ще бъде съпроводен с експлоатационна документация на английски език, като поне техническото описание и инструкцията за експлоатация ще бъдат преведени на български език.

            - Приемаме да се извърши за наша сметка калибриране на Уреда в обхвата на измерване от признат орган и свидетелството за калибриране да покрива изискванията за проследимост на измерванията на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА).

            - След извършване на ремонт по време на гаранционния период, ако калибрирането е било нарушено, приемаме да осигурим калибриране на Уреда в съответствие с горните изисквания за своя сметка.

            - Приемаме да извършим обучение на персонала, който ще работи с Уреда. Обучението ще проведем на територията на крайния получател. Обучението ще бъде на български език.

            - Съгласни сме комисия на възложителя с наши представители да извърши функционални изпитвания на Уреда след инсталирането му и обучение на специалисти на ползвателя.

_________________

място на деклариране

_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР:

подпис __________________

фамилия, печат